JY系列

无线测力仪

说

明

书

使用前请仔细阅读说明书！

JY 系列无线测力仪是大型测力设备，请根据被测试的产品（部件）和环境制作安 全的测试工艺，以防误操作或操作不当，造成人员伤亡和损失！

安全注意事项

- 使用前请详细阅读本说明书，错误的操作有可能会损坏本机或发生严重事故。

- 在做破坏试验时，应做好防护工作。

- 试验前要详细检查安装夹具，请勿使用损坏或弯曲变形的夹具。

- 传感器负荷超出额定负荷的 110%时显示屏会提示警告信息，此时应立刻减小负荷，避免 损坏传感器。开机时请不要加载额定负荷的 10%。

使用提示

- 不要用尖锐的工具代替手指按键操作。

- 本仪器只能用于测试推力或拉力，不要让测试杆承受弯曲或回旋方向力。

- 合理选择推拉力计的量程，如果是测试冲击载荷，要选用比冲击载荷至少大一倍的量程。

- 请勿在水、油或其他液体溅到的地方使用推拉力计，要将推拉力计存放在阴凉干燥、无振 动的地方。

- 请使用配套的适配器充电，仪表内置智能充电控制电路，绿灯亮时电池已充满，使用中可 以同时进行充电，正常的充电大约需 6 小时。

- 仪表内置镍氢充电电池，不要使用其他种类的电池。

- 请不要用湿手插入或拔出电源适配器插头，以防触电。

一．产品介绍

JY系列无线测力仪（以下简称测力仪）是一种简易测力设备，用来测试产品的承 载力或者牵引力等需要测力的场合；JY 测力仪分体式结构，显示器与感应器采用无线方式连接，信号稳定可靠，最远传输距离为 200 米；是大型构件、机械设备、船舶设备等行业的好帮手。

- 功能特点：

◎手持式设计、体积小巧、操作简单

◎全数字显示,读数方便,具有高精度、高分辨率

◎峰值保持功能和连续荷重指示功能自由切换

◎多种单位变换:可换 KN、T、Kg、Ib 四种单位可选

◎多种分度数可选：1/2/5/10/20/50 可选

◎日期和时间显示

◎6 位液晶显示、字高、清晰易读

◎ABS 塑胶外壳，重量轻，经久耐用

◎节电功能:仪表在无通讯信号的状态下，30 分钟自动关机；仪表在称重数据稳定的状态下，   30 分钟无任何操作及数据变化，则自动关机。再次使用，需重新开机。

◎可累计贮存 99 组数据

◎手持仪表和测力仪体低电压警示功能

◎内置 5500mA 充电式锂电池, 充电一次可使用 168 小时

◎选用 450MHz 频率

◎无线收发距离:最大 200 米( 开阔地)

◎测力类型:推力、拉力、牵引力、承载力、极限力、安全载荷

◎适用于电线电缆、电子电器及电路板、五金机电、,航空、船舶、海洋工程、电力、电磁机

械、汽车配件、轻工纺织、粘胶化工、煤炭、建筑土木、家具、,塑胶塑编、弹簧制造、医疗器 械、电梯、印刷包装、工业玩具及塑料、打火机及点火装置、消防器材、拉链纽扣、锁具、笔业、 剃须刀业、渔具、动力机械、科研机构等行业推拉负荷测试。

二、主要技术指标

| 指标名称 | 指 标 范 围 |
| --- | --- |
| 准确度等级 | 1% |
| A/D 转换速度 | ≥50 次/秒 |
| 转换原理 | ∑—△方式 |
| 传感器供桥电压 | DC 5V |
| 传感器连接方式 | 采用 4 线式 |
| 最大内码 | 100 万码 |
| 非线性 | ＜0.01 ％F .S |
| 标定 | 全部采用键盘完成 |
| 显示 | 19264 点阵液晶屏，带背光 |
| 读数稳定时间 | ≤5 秒 |
| 超载报警值 | 最大秤量 |
| 使用环境温度 | 秤体 -10℃～+50℃；仪表 0 ℃～+40℃ |
| 使用环境湿度 | 20℃时，≤85% |
| 无线收发最大距离 | 200 米（开阔场） |
| 无线电频率 | 485MHz |
| 安全过载 | 120%F.S |
| 极限过载 | 200%F.S |
| 工作温度范围 | -30℃~+70℃ |
| 感应器方式 | 外置式 |

三、标志位意义

Symbol Icons

☉Signal: 该标志位显示时，表示手持显示器接收信号正常 .

☉Stable：该标志位显示时，表示称量数据进入稳定状态，可以读取或执行累计操作。

☉Zero：该标志位显示时，表示秤体处于零位状态。

☉Add：该标志位显示时，表示显示器内存中有累计数据，数据清除后该标志位熄灭 .

☉Lowpower：该标志位显示时，表示电池电量不足，需要充电.

☉Peak：该标志位显示时，显示的当前称重的峰值 .

四、标定参数设置（出厂已设好，切勿更改）：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 [OK] | [P 0000] | 进入标定功能，提示输入登录密码 |
| 2 | 按 [>>] 按 [∧]或 [∨] | [P 9999] | 移动光标，然后上下选择数字，输入相应的密码 |
| 3 | 按[OK] 按[∧] 或[∨] | [FUNC 0] | 功能选择: 1:工作模式 2:滤波设置 (0~9) 3:无线发送端个数 4:设置无线频段(channel) |
| 4 | 按[OK] 按[∧] 或[∨] | [FUNC 1] [edn 2] | 功能选择： 1: 单向接收测力计的无线数据到当前仪表 2: 双向一对多接收无线数据。（用于无线轴重秤或部分AWC无线发送端） |
| 5 | 按[OK] 按[∧] 或[∨] | [FUNC 2] [FLT 2] | 设置滤波参数 (0~9) |
| 6 | 按[OK] 按[∧] 或[∨] | [FUNC 3] [Rec 1] | 设置无线发送端个数 |
| 7 | 按[OK] 按[∧] 或[∨] | [FUNC 4] [FRC 20] | 设置无线接收频段 , 例如: 20, channel 是 20 |
| 8 | 按 [OK] | 退出 |  |

1．标定功能：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 [OK] | [P 0000] | 进入标定功能，提示输入登录密码 |
| 2 | 按 [>>] 按 [∧]或 [∨] | [P 8000] | 移动光标，然后上下选择数字，输入相应的密码 |
| 3 | 按 [>>] 按 [OK] | [P 8888] |  |
| 4 | 按 [>>] 按 [OK] | [E 001] [E 005] | 分度值设置， 1，2，5，10，20，50，100 例如：5 |
| 5 | 按 [>>] 按 [OK] | [DC 0] [DC 1] | 小数点个数设置0，1，2，3 例如：1 |
| 6 | 按 [>>] 按 [OK] | [unit kg] [unit t] | 称重单位选择: kg, t, lb,kN 例如：t |
| 7 | 按 [>>] 按 [∧]或 [∨] 按 [OK] | [101000] | 设置最大量程，称重过程中，超过这个量程，系统会自动报警。 |
| 8 | 按 [OK] | [noload ] | 标定过程中的置0操作，当前应该传感器不受力状态 （按[PRINT]可跳过置0操作） |
| 9 | 按 [OK] | [adload ] | 进入满量程标定 |
| 10 | 按 [>>] 按 [∧]或 [∨] 按 [OK] | [030000] | 传感器加载，移动光标，设置当前数据为实际加载的重量 （按[PRINT]可跳过满量程操作） |
| 11 | 按 [OK] | [090000] | 显示标率，此时也可人为改动标率，增加或减少显示重量。 |
| 12 |  | RETURN | 标定结束 |

注意：如果仪表选择双向一对多的通讯模式，主界面会显示多个无线称重端的总重量，按[∨]，系统会分别显示当前所有无线称重端的重量。

你需要为每个称重端或轴重板分开来标定，
具体操作是打开某一个轴重板，然后在仪表上根据上述方法进行标定，标定结束后，关闭当前轴重板的电源，打开另一个轴重板电源，再同样的方法标定，系统会自动对应的保存标率。

2.保存功能

| 步骤 | 操作 | 显示 | 提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 [SAVE] |  | 在称重状态下按此键，可自动保存当前称重信息到存储器。 |

3. 查询功能

| 步骤 | 操作 | 显示 | 提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 [CHECK] | [no 020 ] | 在称重状态下按此键，显示存储器的系列号 |
| 2 | 按 [>>] 或 按 [∧]或 [∨] |  | 向右移动光标，选择不同的系列号，按上下键浏览保存的称重信息。 |
| 3 | 按 [C] |  | 退出查询模式。 |

4.置0功能

| 步骤 | 操作 | 显示 | 提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 [ZERO] | [ 0] | 称重状态下按此键，称重数据归0。 |

5. 累加功能

| 步骤 | 操作 | 显示 | 提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 [ADD] | [ 0] | 称重状态下按此键，称重数据累加，累加指示灯亮，可多次累加。 |
| 2 | 按 [C] |  | 退出累加功能，清除已累加的记忆数据。 |

6. 清除内存功能

| 步骤 | 操作 | 显示 | 提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 [CLEAR] | [CLR 0] |  |
| 2 | 按 [>>] 按 [OK] | [CLR *] | 1:删除最后一条称重记录 2:删除所有称重记录 |
| 2 |  | [END] | 删除结束 |

7.峰值显示

| 步骤 | 操作 | 显示 | 提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 [PEAK] | [***** ] | 显示当前称重过程中的峰值，同时峰值指示灯亮。 峰值显示两秒后自动返回到称重状态。 |

8. 背光灯

| 步骤 | 操作 | 显示 | 提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 [BKLT] |  | 背光灯开关键 |

9. 时钟设置

| 步骤 | 操作 | 显示 | 提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 [TIME] | [11-01-01] | 显示当前系统日期 |
| 2 | 按 [>>] 或 按 [∧]或 [∨] 按 [OK] |  | 移动光标，并设置当前日期，按[OK]键保存 |
| 3 | 按[TIME] | [12-08-02] | 显示当前系统时间 |
| 4 | 按 [>>] 或 按 [∧]或 [∨] 按 [OK] |  | 移动光标，并设置当前时间，按[OK]键保存 |

信息提示：

仪表没有收到正确的称量信号，请检查吊秤端电源或天线。

表示超载。此时如果秤体上无重物，不可能造成超载，则为传感器接

入发射端的引线接错或断开。

仪表在使用过程中显示该提示，或开机即显示该字符，表示手持仪表电池欠压，请充电。

传感器电源开关打开后，如果手持仪表显示以上提示，表示传感器端电池

欠压，请充电，此时吊秤发射器几秒后自动关机。

五、电源

显示器：DC6.8V/3.0AH 镍氢电池组，充电一次连续工作 40 小时。 感应器：DC 6.8V/5.2AH 可充电锂电池，充电一次可连续使用 80 小时。

六、保养及维护

- 清洁时不要用腐蚀性溶剂喷洒仪器表面（如汽油、酒精等）。

- 使用与搬运过程中要避免冲击碰撞。

请勿自行拆卸本机，这样有可能会导致无法正常工作。

保修证使用说明

尊敬的用户：

感谢您对我们公司的支持和厚爱。我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局，财政局关于《部分商品修理更换退货责任规定》，凭此保修证及购货有效凭证，为您提供下列服务：

- 整机免费包修一年；

- 下列情况，不属免费服务范围，但可实行收费维修，终身服务：

- 不能出示保修证及购货有效凭证；

- 购货有效凭证涂改；

- 意外或不可抗力因素及使用不当造成损坏；

- 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；

- 超过三包有效期，经修复仍可继续使用；

- 有效期自购货有效凭证之日起计算；

用户及设备信息

用户名称                                        产品名称

购买日期        年      月      日              量    程

产品编号

维修记录

|  | 维修日期 | 故障及维修情况 | 维修结果 | 维修人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |